- tétel Fogászati röntgen

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Súlyszám | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- | --- |
| Állványos intraorális fogászati röntgen |  |  |  |
| Fókuszpont érték A 0,7 felett érvénytelen. A 0,7 a minimális pontszámot kapja. A 0,4 vagy annál kisebb érték a maximális pontszámot kapja. | max. 0,7 | 5 |  |
| Fogászati intraorális röntgen | Igen |  |  |
| Cső feszültség | min. 60 kV |  |  |
| Expozíciós idő | min. 0.08 – 1.5 sec –ot is magában foglaló tarrtományban |  |  |
| Készülék kompatibilis a digitalizáló érzékelő szoftverének rendszerével | Igen |  |  |
| Gurulós állványos modell | Igen |  |  |
| Digitalizáló érzékelője |  |  |  |
| Vezeték nélküli technológia | Igen |  |  |
| Képfelbontás | min. 17 lp/mm |  |  |
| Pixelméret | 30 – 60 µm között |  |  |
| Képbeolvasási idő | max. 5 mp |  |  |
| 0,06 mm gyökércsatorna részletei is láthatóak | Igen |  |  |
| Automatikus és manuális képminőség fokozó funkciók (fényerő-, kontraszt-, képélesség) | Igen |  |  |
| Inverz-, 3D funkció, három színű képkiemelés | Igen |  |  |
| Implantátum modellezéshez kibővített implantátumkönyvtár | Kérjük megadni! |  |  |
| Kalibrált mérési lehetőségek (hossz-, szög-, denzitás mérés) | Igen |  |  |
| Flexibilis szenzor | Igen |  |  |
| Magyar nyelvű szoftver | Igen |  |  |
| Min. 2.0-ás USB csatlakozás | Igen |  |  |
| Élettartam min. 400 000 expozíció | Igen |  |  |
| DICOM csatlakozás lehetősége | Igen |  |  |

2. tétel: Fogászati kezelőegység

Mennyiség: 2 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Súlyszám | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- | --- |
| Fogászati memóriás kezelőszék memóriahab kárpitozással, baloldali kartámlával, Trendelenburg mozgatással, kiszálló pozícióval, balesetet megelőző biztonsági kapcsolókkal | Igen |  |  |
| Kezelőegységbe integrált mágneses vízkőmentesítő | Igen |  |  |
| 4 kiállásos kiakadó karos kezelőpult, puszterrel (+1 bővíthetőség) kezelő felület integrált röntgenfilm nézővel | Igen |  |  |
| Ledes operációs lámpa min. 35.000 lux | Igen |  |  |
| Kihajtható öblítő egység integrált kerámia köpőcsészével, kivehető autoklávozható szűrővel | Igen |  |  |
| Nővérkonzol artikulációs karral, A5-ös alumínium tálcával, DÜRR (vagy azzal egyenértékű) kéttömlős exhaustor előkészítéssel, tálöblítést és pohártöltést irányító kapcsoló szettel | Igen |  |  |
| ALL IN ONE PC lámpaoszlopon, monitortartó karral | Igen |  |  |
| Műszertálca, autoklávozható szilikon betéttel, belsejébe (műszertálcába) integrált számítógépes vízhatlan (IP65) billentyűzettel, rejtett vezetékezéssel, all in one pc-vel összekötve. | Kérjük megadni, előny a megléte | 25 |  |
| Fogorvosi ülőke/fogorvosi székenként anatómiai háttámlával, polírozott fém lábtartóval, memóriahab kárpitozással | Igen |  |  |
| Levegőfékes rögzítésű multi funkciós fejtámla fel-le, előre-hátra és jobbra-ballra fordítható mozgással egy gombnyomásra vezérelve | Igen |  |  |
| LED fényes UH depurátor/fogorvosi székenként | Igen |  |  |
| METASYS MTS 1 ECO öblítő egységbe integrált exhausztor szeparátor beépített leválasztó szeleppel | Igen |  |  |
| Exhausztoros elszívás (ajánlattevőnek kell biztosítania a gép üzemeltetéséhez a sűrített levegő kiállást és az amalgán szeparátort) | Igen |  |  |
| Kompresszor min. 2 hengeres olajmentes (ajánlattevőnek kell biztosítania a gép üzemeltetéséhez a sűrített levegő kiállást) | Igen |  |  |
| Fotopolimerizációs lámpa/ fogorvosi székenként 1 másodperces polimerizációs idő, 2100 mW/cm2 max.teljesítmény, közvetlen LED fényforrás, vezeték nélküli akkumulátoros kivitel, asztali töltő | Igen |  |  |
| Orálkamera/fogorvosi székenként, auto fókusz, HD felbontás, fekete-fehér funkció, USB csatlakozás, minimum 7db LED fényforrás | Igen |  |  |
| Kézi darabok/fogorvosi székenként, LED fényes turbina kuplungos csatlakozással, fényes 1:1-es könyökdarab Megjegyzés: plusz 3 db kézi darab, tehát összesen a két székhez 5 db kell. | Igen |  |  |

3. tétel: Autokláv

Mennyiség: 2 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| LCD kijelző | Igen |  |
| Min. 22 literes | Igen, kérjük megadni |  |
| „B” típusú autokláv | Igen |  |
| Súly max. 50 kg | Igen, kérjük megadni |  |
| Fűtő teljesítmény min. 2300W | Igen, kérjük megadni |  |
| Háromszoros elővákum | Igen |  |
| Szárító funkció | Igen |  |
| Vízminőség ellenőrzés | Igen |  |

4. tétel: Fogászati kéziműszerek

Mennyiség: 1 készlet

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Fogászati tükör nyéllel | 30 db |  |
| Fogászati szonda | 30 db |  |
| Fogászati csipesz | 30 db |  |
| Fogászati fogósorozat | 2 db |  |
| Foggyökéremelő sorozat | 2 db |  |
| Csontcsípő | 4 db |  |
| Csontkanál | 4 db |  |
| Raspatórium ( 2 db Williger, 2 db Freer) | 4 db |  |
| Sebészeti olló, tompa, 16 cm | 2 db |  |
| Sebészeti olló, hegyes-hajlított, 16 cm | 2 db |  |
| Sebészeti olló, hegyes, 14 cm | 2 db |  |
| Sebészi műtőkés | 4 db |  |
| Anatómiai csipesz, 18 cm | 2 db |  |
| Horgas csipesz, 16 cm | 2 db |  |
| Kézi depurátor szett | 10 db |  |
| Exkavátor | 10 db |  |
| Fogászati tömőműszerek | 20 db |  |
| Matricafeszítő | 4 db |  |
| Viaszkés | 2 db |  |
| Kramponfogó | 2 db |  |
| Érfogó | 2 db |  |
| Tűfogó | 4 db |  |
| Spatula | 4 db |  |
| Cementkeverő üveglap | 4 db |  |
| Lenyomatkanál | 60 db |  |
| Depurátor készlet Gracey Set – Medesy-féle 8 darabos szett | 2 db |  |
| Endodencia doboz, 5 sorozat gyökérkezelő műszer | 2 db |  |

5. tétel: Röntgen köpeny

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Galléros kivitel | Igen |  |
| Méret min. 1000 x 600 mm | Igen, kérjük megadni |  |
| Vastagság min. 0,5 Pbmm | Igen, kérjük megadni |  |

6. tétel: Szenzortartó

Mennyiség: 1 db

Gyártó:

Típus:

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | Ajánlott paraméter |
| --- | --- | --- |
| Szenzortartó – pozícionáló készlet röntgenhez | Igen |  |
| 3 darabos készlet | Igen |  |
| A megajánlott intraorális fogászati röntgennel kompatibilis | Igen |  |