Közbeszerzés tárgya: Eszközbeszerzés védőnői-, fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő kialakításához
1. rész: Eszközbeszerzés a fogászati- és fogászati ügyeleti rendelő részére

1. tétel Fogászati röntgen
Mennyiség: 1 db
Gyártó: 
Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Súlyszám
	Ajánlott paraméter

	Állványos intraorális fogászati röntgen

	Fókuszpont érték 
A 0,7 felett érvénytelen. A 0,7 a minimális pontszámot kapja. A 0,4 vagy annál kisebb érték a maximális pontszámot kapja.
	max. 0,7
	5
	

	Fogászati intraorális röntgen
	Igen
	
	

	Cső feszültség 
	min. 60 kV
	
	

	Expozíciós idő 
	min. 0.08 – 1.5 sec –ot is magában foglaló tarrtományban
	
	

	Készülék kompatibilis a digitalizáló érzékelő szoftverének rendszerével
	Igen
	
	

	Gurulós állványos modell
	Igen
	
	

	Digitalizáló érzékelője

	Vezeték nélküli technológia
	Igen
	
	

	Képfelbontás
	min. 17 lp/mm
	
	

	Pixelméret 
	30 – 60 µm között
	
	

	Képbeolvasási idő
	max. 5 mp
	
	

	0,06 mm gyökércsatorna részletei is láthatóak
	Igen
	
	

	Automatikus és manuális képminőség fokozó funkciók (fényerő-, kontraszt-, képélesség)
	Igen
	
	

	Inverz-, 3D funkció, három színű képkiemelés
	Igen
	
	

	Implantátum modellezéshez kibővített implantátumkönyvtár 
	Kérjük megadni!
	
	

	Kalibrált mérési lehetőségek (hossz-, szög-, denzitás mérés)
	Igen
	
	

	Flexibilis szenzor
	Igen
	
	

	Magyar nyelvű szoftver
	Igen
	
	

	Min. 2.0-ás USB csatlakozás
	Igen
	
	

	Élettartam min. 400 000 expozíció
	Igen
	
	

	DICOM csatlakozás lehetősége
	Igen
	
	




2. tétel: Fogászati kezelőegység
Mennyiség: 2 db
Gyártó: 
Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Súlyszám
	Ajánlott paraméter

	Fogászati memóriás kezelőszék memóriahab kárpitozással, baloldali kartámlával, Trendelenburg mozgatással, kiszálló pozícióval, balesetet megelőző biztonsági kapcsolókkal
	Igen
	
	

	Kezelőegységbe integrált mágneses vízkőmentesítő
	Igen
	
	

	4 kiállásos kiakadó karos kezelőpult, puszterrel (+1 bővíthetőség) kezelő felület integrált röntgenfilm nézővel
	Igen
	
	

	Ledes operációs lámpa min. 35.000 lux
	Igen
	
	

	Kihajtható öblítő egység integrált kerámia köpőcsészével, kivehető autoklávozható szűrővel
	Igen
	
	

	Nővérkonzol artikulációs karral, A5-ös alumínium tálcával, DÜRR (vagy azzal egyenértékű) kéttömlős exhaustor előkészítéssel, tálöblítést és pohártöltést irányító kapcsoló szettel
	Igen
	
	

	ALL IN ONE PC lámpaoszlopon, monitortartó karral
	Igen
	
	

	Műszertálca, autoklávozható szilikon betéttel, belsejébe (műszertálcába) integrált számítógépes vízhatlan (IP65) billentyűzettel, rejtett vezetékezéssel, all in one pc-vel összekötve.
	Kérjük megadni, előny a megléte
	25
	

	Fogorvosi ülőke/fogorvosi székenként anatómiai háttámlával, polírozott fém lábtartóval, memóriahab kárpitozással
	Igen
	
	

	Levegőfékes rögzítésű multi funkciós fejtámla fel-le, előre-hátra és jobbra-ballra fordítható mozgással egy gombnyomásra vezérelve
	Igen
	
	

	LED fényes UH depurátor/fogorvosi székenként
	Igen
	
	

	METASYS MTS 1 ECO öblítő egységbe integrált exhausztor szeparátor beépített leválasztó szeleppel
	Igen
	
	

	Exhausztoros elszívás (ajánlattevőnek kell biztosítania a gép üzemeltetéséhez a sűrített levegő kiállást és az amalgán szeparátort)
	Igen
	
	

	Kompresszor min. 2 hengeres olajmentes (ajánlattevőnek kell biztosítania a gép üzemeltetéséhez a sűrített levegő kiállást)
	Igen
	
	

	Fotopolimerizációs lámpa/ fogorvosi székenként  1 másodperces polimerizációs idő, 2100 mW/cm2 max.teljesítmény,
közvetlen LED fényforrás,
vezeték nélküli akkumulátoros kivitel,
asztali töltő
	Igen
	
	

	Orálkamera/fogorvosi székenként, auto fókusz, HD felbontás, fekete-fehér funkció, USB csatlakozás, minimum 7db LED fényforrás
	Igen
	
	

	Kézi darabok/fogorvosi székenként, LED fényes turbina kuplungos csatlakozással, fényes 1:1-es könyökdarab
Megjegyzés: plusz 3 db kézi darab, tehát összesen a két székhez 5 db kell.
	Igen
	
	









3. tétel: Autokláv


Mennyiség: 2 db
Gyártó: 
Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	LCD kijelző
	Igen
	

	Min. 22 literes
	Igen, kérjük megadni
	

	„B” típusú autokláv
	Igen
	

	Súly max. 50 kg
	Igen, kérjük megadni
	

	Fűtő teljesítmény min. 2300W
	Igen, kérjük megadni
	

	Háromszoros elővákum
	Igen
	

	Szárító funkció
	Igen
	

	Vízminőség ellenőrzés
	Igen
	
















4. tétel: Fogászati kéziműszerek

Mennyiség: 1 készlet
Gyártó: 
Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Fogászati tükör nyéllel
	30 db
	

	Fogászati szonda
	30 db
	

	Fogászati csipesz
	30 db
	

	Fogászati fogósorozat
	2 db
	

	Foggyökéremelő sorozat
	2 db
	

	Csontcsípő
	4 db
	

	Csontkanál
	4 db
	

	Raspatórium 
( 2 db Williger, 2 db Freer)
	4 db
	

	Sebészeti olló, tompa, 16 cm
	2 db
	

	Sebészeti olló, hegyes-hajlított, 16 cm
	2 db
	

	Sebészeti olló, hegyes, 14 cm
	2 db
	

	Sebészi műtőkés
	4 db
	

	Anatómiai csipesz, 18 cm
	2 db
	

	Horgas csipesz, 16 cm
	2 db
	

	Kézi depurátor szett
	10 db
	

	Exkavátor
	10 db
	

	Fogászati tömőműszerek
	20 db
	

	Matricafeszítő
	4 db
	

	Viaszkés
	2 db
	

	Kramponfogó
	2 db
	

	Érfogó
	2 db
	

	Tűfogó
	4 db
	

	Spatula
	4 db
	

	Cementkeverő üveglap
	4 db
	

	Lenyomatkanál
	60 db
	

	Depurátor készlet Gracey Set – Medesy-féle 8 darabos szett
	2 db
	

	Endodencia doboz, 5 sorozat gyökérkezelő műszer
	2 db
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5. tétel: Röntgen köpeny


Mennyiség: 1 db
Gyártó: 
Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Galléros kivitel
	Igen
	

	Méret min. 1000 x 600 mm
	Igen, kérjük megadni
	

	Vastagság min. 0,5 Pbmm
	Igen, kérjük megadni
	





















6. tétel: Szenzortartó

Mennyiség: 1 db
Gyártó: 
Típus: 
	Minimum műszaki előírás
	Elvárás
	Ajánlott paraméter

	Szenzortartó – pozícionáló készlet röntgenhez
	Igen
	

	3 darabos készlet
	Igen
	

	A megajánlott intraorális fogászati röntgennel kompatibilis
	Igen
	




